SD 卡数据记录 CSV 字段与报警标志说明

OCFM_V2 明渠流量计

本文档说明 OCFM_V2 明渠流量计固件写入 SD 卡的 CSV 数据记录格式、各字段含义，以及最后一列 alarm_flags（报警标志位）的取值规则，供设备运维人员、数据监管人员查阅，亦供工程溯源。

最后修订：2026-06-16

目录

目录	1

1. 概述	1

2. CSV 字段说明	2

3. alarm_flags 报警标志位定义	2

4. 数值速查表	3

5. 报警触发与恢复阈值	4

6. 读取示例与解读	4

示例 1：正常工况	4

示例 2：高报叠加	5

示例 3：低报叠加	5

7. 常见问题（FAQ）	5

8. 修订记录	5

1. 概述

设备按固定周期将一组工况数据以 CSV（逗号分隔）格式追加写入 SD 卡，用于历史追溯、数据导出与监管留档。满足 HJ 15-2019《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》对运行数据长期保存的要求。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 存储路径 | /data/YYYY/MM/DD.csv（按日期分文件） |
| 记录周期 | 默认 60 秒一条 |
| 保留期限 | 大于 365 天 |
| 文件编码 | ASCII，行尾 \r\n（Windows 换行），UTF-8 友好 |
| 首行 | CSV 表头，定义各列字段名 |

2. CSV 字段说明

| 列序 | 字段名 | 单位 | 格式 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | timestamp | — | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 记录时刻（设备 RTC 时间） |
| 2 | water_level | m | 3 位小数 | 实测水位（安装高度 − 测距）；传感器离线时为 0 |
| 3 | instant_flow | m³/h | 6 位小数 | 瞬时流量 |
| 4 | total_flow | m³ | 6 位小数 | 开机以来的累计流量（double 精度） |
| 5 | total_time | 秒 | 整数 | 累计计量时间 |
| 6 | temperature | °C | 1 位小数 | 介质/环境温度；传感器无温度时为 0 |
| 7 | alarm_flags | — | 整数 | 报警标志位（位掩码，详见第 3 节） |

注：报警判定基于瞬时流量（m³/h）与设定的报警阈值比较，即第 3 列与第 7 列同源。

3. alarm_flags 报警标志位定义

alarm_flags 是一个 4 位二进制数，每 1 位对应 1 路报警是否处于触发中状态。系统中 4 路报警分别为 AH、AL、AAH、AAL，对应位为 1 即表示该报警正在触发，为 0 表示未触发。设备在每次记录数据时，会自动把 4 路报警的触发状态合并为一个整数写入最后一列，客户和上位机软件只需查看这一个数字就能知道当时有几路、哪几路报警在动作，无需关心内部实现。

| 位 | 掩码 | 报警类型 | 通俗含义 | 对应继电器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bit0 | 0x0001（十进制 1） | AH | 流量偏高（超过上限） | relay1 / PA4 |
| bit1 | 0x0002（十进制 2） | AL | 流量偏低（低于下限） | relay2 / PA5 |
| bit2 | 0x0004（十进制 4） | AAH | 流量严重偏高（超过上上限） | relay3 / PA6 |
| bit3 | 0x0008（十进制 8） | AAL | 流量严重偏低（低于下下限） | relay4 / PA7 |

· bit4 ~ bit15 目前未使用，预留扩展。

· 值为 0 表示该时刻没有任何报警处于触发状态。

· 同一时刻可能多个报警同时触发，故 alarm_flags 的值是若干掩码之和。

提示：该标志位不仅用于写入，还可用于历史查询时筛选“仅含报警的记录”。

4. 数值速查表

无需理解位运算，直接按下表对照即可。日常最常见的是 0（正常） 与 5（高报叠加）。

| 数值 | 二进制 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 一切正常，无报警 |
| 1 | 0001 | 流量偏高（上限 AH） |
| 5 | 0101 | 流量偏高且严重偏高（AH + AAH，最常见的高报叠加） |
| 2 | 0010 | 流量偏低（下限 AL） |
| 10 | 1010 | 流量偏低且严重偏低（AL + AAL，低报叠加） |
| 4 | 0100 | 仅严重偏高（理论上短暂出现，AAH 触发但 AH 已恢复） |
| 8 | 1000 | 仅严重偏低（理论上短暂出现，AAL 触发但 AL 已恢复） |
| 15 | 1111 | 四路报警全部触发（极端情况） |

说明：AH 与 AAH 同属“高报侧”，AL 与 AAL 同属“低报侧”，阈值存在包含关系（详见第 5 节）。因此正常运行只会出现 0 / 1 / 5 / 2 / 10 等几种组合，不会出现 3（同时偏高又偏低）这类矛盾值。偶发的 4 或 8 出现在报警恢复过渡瞬间（高报先恢复上限、再恢复上上限的间隔周期内）。

5. 报警触发与恢复阈值

报警判定每秒执行一次，基于瞬时流量（m³/h）与设定阈值比较。为避免流量在阈值附近抖动导致继电器频繁吸合/断开，每路报警均设有滞回（回差）：

| 报警类型 | 触发条件 | 恢复条件 | 回差来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| AH（上限） | 流量 ≥ AH | 流量 < AH − DH | 独立 DH |
| AAH（上上限） | 流量 ≥ AAH | 流量 < AAH − DH | 与 AH 共用 DH |
| AL（下限） | 流量 ≤ AL | 流量 > AL + DL | 独立 DL |
| AAL（下下限） | 流量 ≤ AAL | 流量 > AAL + DL | 与 AL 共用 DL |

关键：AAH / AAL 没有独立的回差值，分别与 AH / AL 共用 DH / DL。

离线保护：传感器离线时，所有报警立即解除、继电器全部断开，alarm_flags 归 0。

参数含义：

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| AH / AAH | 上限 / 上上限报警阈值（m³/h），AAH > AH |
| AL / AAL | 下限 / 下下限报警阈值（m³/h），AAL < AL |
| DH | 高报侧回差（m³/h），AH 与 AAH 共用 |
| DL | 低报侧回差（m³/h），AL 与 AAL 共用 |

以上阈值与回差均可通过设备设置菜单或 Modbus 寄存器（报警值分组 0x000E ~ 0x0019）配置。

6. 读取示例与解读

示例 1：正常工况

CSV 文件内容示例：

timestamp,water_level,instant_flow,total_flow,total_time,temperature,alarm_flags ... 2026-06-16 14:30:00,0.523,12.450000,384.120000,3600,24.5,0

解读：14:30:00 时刻，水位 0.523 m，瞬时流量 12.45 m³/h，累计流量 384.120 m³，累计计量 3600 秒，温度 24.5 ℃，alarm_flags = 0 → 无报警，工况正常。

示例 2：高报叠加

CSV 文件内容示例：

2026-06-16 14:31:00,0.812,28.600000,392.050000,3660,24.6,5

解读：alarm_flags = 5 = 1 (AH) + 4 (AAH) → 瞬时流量 28.6 m³/h 已超过上限，并进一步超过上上限，AH 与 AAH 两路高报继电器同时动作。

示例 3：低报叠加

CSV 文件内容示例：

2026-06-16 14:32:00,0.105,1.200000,392.380000,3720,24.6,10

解读：alarm_flags = 10 = 2 (AL) + 8 (AAL) → 瞬时流量 1.2 m³/h 已低于下限，并进一步低于下下限，AL 与 AAL 两路低报继电器同时动作。

7. 常见问题（FAQ）

Q1：为什么报警值是 5 而不是 1？

A：流量是连续变化的，持续上升时会先过 AH（此时记 1），再过 AAH，两个报警同时处于触发态，标志位即变为 5。流量回落时则会先退出 AAH 变回 1，再退出 AH 变回 0。

Q2：alarm_flags 和继电器输出有什么关系？

A：一一对应。标志位中有 1（bit0）即上限继电器吸合；为 5 即上限、上上限两路继电器均动作。现场接线与继电器对应的受控设备（如阀门、泵、声光报警器）据此联动。

Q3：屏幕上显示文字，CSV 里为什么是数字？

A：现场屏幕以“AH / AAH / AL”等文字直观展示；CSV 采用位掩码数字是为了节省存储空间、便于程序批量解析与历史报警筛选，也满足长期保存（≥1 年）的监管要求。

Q4：如果一直显示 0 是否正常？

A：正常，说明这段时间瞬时流量始终处于设定的上下限区间内。若怀疑阈值设置不当导致“从不报警”，可在设置菜单中检查 AH / AL / AAH / AAL 及回差 DH / DL 是否合理。

Q5：传感器离线时 alarm_flags 会怎样？

A：传感器离线时所有报警立即解除、继电器断开，alarm_flags = 0，同时水位列可能记为 0，需结合瞬时流量列综合判断是否为真实停流还是传感器掉线。

Q6：怎么从 CSV 中筛出所有发生过报警的记录？

A：筛选 alarm_flags 列 不为 0 的所有行即可；如需精确到某一路报警（如仅上上限 AAH），筛选该列数值按位与 4 不为 0 的行（即该位为 1）。

8. 修订记录

| 日期 | 版本 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2026-06-16 | v1.0 | 初始版本：CSV 字段、alarm_flags 位定义、数值速查、报警阈值、示例与 FAQ |